实验八 深色石油产品硫含量测定法（管式炉法）

一、原理：本方法适用于测定润滑油、原油、焦炭和残渣油等石油产品中的硫含量。是将试样在空气流中燃烧，用过氧化氢和硫酸的溶液将所生成的亚硫酸酐和硫酸酐吸收起来，进行测定。

二、仪器与试剂

- 管式炉法深色硫含量仪SH387：能保证加热到900 ~ 950℃。

- 硫酸0.01 mol/L水溶液

- 40％氢氧化钠水溶液和0.02 mol/L水溶液

- 混合指示剂：0.2％甲基红乙醇溶液和0.1％次甲基蓝乙醇的混合物体积比1:1

- 30％H2O2

- 高锰酸钾0.1 mol/L水溶液。

- 细砂、煅烧脱硫后经100 ~ 160目筛筛过；或耐火粘土，经900 ~ 950℃煅烧脱硫，并在瓷钵中磨细

三、准备工作：

- 在试验前将接收器、洗气瓶、瓷管等用蒸馏水洗净并干燥。

- 在空气净化装置前，将0.1 mol/L KMnO4溶液注入洗气瓶1中，达其容量一半，将40％ NaOH溶液注入洗气瓶2中，后连接干燥塔，然后用橡皮管将它们连接。

在接收器中注入150 mL蒸馏水，5 mL 30％过氧化氢和7 mL 0.01 mol/L硫酸溶液，然后连接好。试验前，先检查设备的密闭性。

四、实验步骤：

- 在瓷舟中称试样0.05 ~ 0.2 g，准确至0.0002 g，该试样应均匀地分布在瓷舟的底部。

测定石油焦中硫含量时须从分析样品中称量0.2 ~ 0.5 g，并在玻璃或瓷钵中研细。

- 瓷舟中的试样须用细砂覆盖，将瓷舟放进瓷管高温处，然后，很快塞好塞子，送入空气，空气流量用流量计测定，500 mL/min。试样的燃烧须在900 ~ 950℃下进行，时间为30 ~ 40 min。

- 当燃烧完毕时，取下接收器，并用蒸馏水冲洗玻璃弯管，加入8 d指示剂，用0.02 mol/L氢氧化钠标准溶液进行滴定，直到紫红色变为暗绿色为止。

实验前需做空白

试样硫含量按下式计算

S1％ ＝

式中：V—燃烧试样时滴定接受器中溶液所消耗的NaOH体积，mL

V1—空白消耗NaOH体积，mL

M—NaOH摩尔浓度

平行测定两个结果间的差数，不应超过最小结果的5％，但试样中硫含量小0.5％时，平行测定两个结果间的差数，允许不超过较小结果10％，取平行测定结果的算术平均值作为实验结果。